## Slide 1
Mesure de pose micro-échelle par vision à l’aide de mires périodiques codées : applications à la microrobotique
Antoine ANDRÉ
Séminaire MIS
23 septembre 2021

## Slide 2
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Mesure de pose avec des mires périodiques
III. Performances et validation expérimentale
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 3
Introduction
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Microrobotique
Assemblage
Caractérisation
Contrôle
Diller, E., & Sitti, M. (2014)
Till, J., & Rucker, D. C. (2017)
Mesure par vision
Sans contact
Mesure sur zone d’intérêt
Mesure multi-DDL
Lien entre microrobotique et besoin de mesure de pose

## Slide 4
De l’échelle macroscopique à l’échelle microscopique
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Distances de travail très courtes (5 cm)
Focales très longues (200 mm)
Champ de vision réduit
Profondeur de champ très courte (10 μm)
Faible contraste et piqué
Difficultés d’illumination de la scène
Projection orthographique

## Slide 5
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 6
Aperçu des méthodes de mesure de position en microscopie
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Détection pixélique de contours
Intercorrelation
Mesure de phase
Résolution
Notes: Chen, Z. H., & Huang, P. S. (2016). A vision-based method for planar position measurement. Measurement Science and Technology, 27(12), 125018.
Acher, O., & Nguyen, T. L. (2019, June). Turning a machine vision camera into a high precision position and angle encoder: NanoGPS-OxyO. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection XI (Vol. 11056, p. 110562O). International Society for Optics and Photonics.
Shang, W., Lu, H., Wan, W., Fukuda, T., & Shen, Y. (2016). Vision-based nano robotic system for high-throughput non-embedded cell cutting. Scientific reports, 6(1), 1-14.
Zhao, C., Cheung, C. F., & Liu, M. (2019). Nanoscale measurement with pattern recognition of an ultra-precision diamond machined polar microstructure. Precision Engineering, 56, 156-163.
Avci, E., Nguyen, C. N., Ohara, K., Kojima, M., Mae, Y., & Arai, T. (2013, May). Towards high-speed automated micromanipulation. In 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation (pp. 1718-1723). IEEE.
Liu, J., Gong, Z., Tang, K., Lu, Z., & Sun, Y. (2013, May). Locating end-effector tips in automated micromanipulation. In 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation (pp. 1724-1729). IEEE.
Bomarito, G. F., Hochhalter, J. D., Ruggles, T. J., & Cannon, A. H. (2017). Increasing accuracy and precision of digital image correlation through pattern optimization. Optics and Lasers in Engineering, 91, 73-85.

## Slide 7
Marqueurs périodiques et mesure de phase
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Moiré
Mires périodiques
Mires Vernier
Résolution 3 nm, plage de 2x2 cm²
Résolution 10 nm, plage de 1x1 cm²
Résolution 0.5 nm, plage de 221 μm
Résolution 42 nm, plage de 10 μm
Résolution 0.5 nm, plage de 10 μm
Résolution 15 nm, plage de 25x25 mm²
Kim, J. A., Kim, J. W., Kang, C. S., & Jin, J. (2018)
Galeano-Zea, J. A. G., Sandoz, P., & Robert, L. (2009)
Chen, Z. H., & Huang, P. S. (2016)
Yamahata, C., Sarajlic, E., Krijnen, G. J., & Gijs, M. A. (2010)
(Sugiura, 2015)
Guelpa, V., Laurent, G. J., Sandoz, P., Zea, J. G., & Clévy, C. (2014)
Notes: Kim, J. A., Kim, J. W., Kang, C. S., & Jin, J. (2018). Note: An absolute XY-Θ position sensor using a two-dimensional phase-encoded binary scale. Review of Scientific Instruments, 89(4), 046105.
Zea, J. A. G., Sandoz, P., & Robert, L. (2009, September). Position encryption of extended surfaces for subpixel localization of small-sized fields of observation. In 2009 International Symposium on Optomechatronic Technologies (pp. 22-27). IEEE.
Chen, Z. H., & Huang, P. S. (2016). A vision-based method for planar position measurement. Measurement Science and Technology, 27(12), 125018.
Guelpa, V., Laurent, G. J., Sandoz, P., Zea, J. G., & Clévy, C. (2014). Subpixelic measurement of large 1D displacements: Principle, processing algorithms, performances and software. Sensors, 14(3), 5056-5073.
Yamahata, C., Sarajlic, E., Krijnen, G. J., & Gijs, M. A. (2010). Subnanometer translation of microelectromechanical systems measured by discrete Fourier analysis of CCD images. Journal of Microelectromechanical Systems, 19(5), 1273-1275.
Sugiura, H., Sakuma, S., Kaneko, M., & Arai, F. (2015). On-chip method to measure mechanical characteristics of a single cell by using moiré fringe. Micromachines, 6(6), 660-673.

## Slide 8
Mesure de pose 3D
Robustesse aux conditions d’imagerie défavorables
Applications à la microrobotique
Extension à une plage centimétrique
𝑥𝑦𝛼
Occultation, bruit, éclairage etc…
1 période
Occultation, bruit, éclairage etc…
1 période
Verrous actuels – objectifs de recherche
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Faible plage de mesure
Faible robustesse en microscopie
Mesure planaire seulement
Limites
Objectifs

## Slide 9
Verrous actuels – objectifs de recherche
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Mesure planaire
Faible plage de mesure
Faible robustesse en microscopie
2x2 cm²
Occultations, bruit, éclairage etc.
Mesure de pose 3D
Extension à une plage centimétrique
Robustesse aux conditions d’imagerie défavorables
Applications à la microrobotique

## Slide 10
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 11
Propriété des signaux périodiques 1D continus
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
signal
Signal sinusoïdal 1D
2 informations
Fréquence
1 seul outil pour les mesurer : la transformée de Fourier
Deux pics de Dirac en
et
Argument du pic :
Module du spectre
Angle du spectre
Phase

## Slide 12
Propriété des signaux périodiques 1D échantillonnés
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Transformée de Fourier
Spatial
Freq.
Filtrage gaussien du pic fréquentiel
Transformée de Fourier inverse
Spatial
Angle de la transformée de Fourier inverse
Déroulage de la phase
Spatial
Régression linéaire
Notes: Changement de référentiel par rapport à la camera et à la mesure de la phase sur chaque pixel
Mesure de phase sur un seul pixel = trop bruité
Phase du signal global souhaité  regression linéaire
Filtrage gaussien = filter passer bande
Droite de regression = resolution de la méthode

## Slide 13
Propriété des signaux périodiques 2D
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
4 pics fréquentiels principaux :
Signal échantillonné : filtrage 2D et régression linéaire sur plan de phase
6 informations indépendantes
Notes: Phi1 phi2 Directement représentatif de la phase du pixel central => de sa postion par rapport à la mire
A1 b1 a2 b2 correspondent aux autres DDLs

## Slide 14
Quid du 3D ?
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Modèle de projection orthographique utilisé :
avec
Et
Mesure 3DDL directe avec la phase
Avec les numéros de période
et le numéro du quadrant angulaire
À 3DDL
  , , inconnus
Mesure limitée
À 3DDL
  , , inconnus
À 1 période en translation
  , inconnus
À en orientation
  inconnu

## Slide 15
Équivalence spectral – spatial
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Lien entre plan de phase
et pics spectraux :
et
Grande résolution
grâce à la régression linéaire
Mesurer , et directement avec l’information spectrale ?
Mesurer , et directement avec l’information spectrale ?

## Slide 16
Mesure de pose 3D d’une mire 2D
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
En projetant les points définissant le repère orthonormé de la mire :
et
On obtient :
s’obtient de l’équation
Donnant une equation du second ordre
Qui s’écrit
2 groupes de 4 jeux de solutions
4 jeux de solutions
Ambiguïté inhérente à la projection orthographique

## Slide 17
Mesure de pose complète et non ambigüe d’une mire 2D
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Slide sur la perspective
Relier s avec z ?
Jusqu’où le modèle ortho est valable en projection perspective ?
Extrapolation possible jusqu’à quell point ?
Mesure de pose non ambïgue avec la dérivée seconde de la phase
Projection perspective : période apparente dépend distance mire – caméra
Utiliser ces informations de période variable pour lever l’ambiguïté sur et
Plan de phase évolution spatiale de la mire
1ère dérivée évolution de la période de la mire
2nde dérivée étude du sens d’évolution de la période

## Slide 18
Extension de la plage de mesure
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Nombre de bits pour générer la séquence | Taille de la séquence | Taille de la mire codée résultante |  | 
3 bits | 24 | 72 µm | 216 µm | 600 µm
6 bits | 192 | 1,15 mm | 1,7 mm | 4,8 mm
8 bits | 768 | 2,3 mm | 6,9 mm | 19,2 mm
10 bits | 3072 | 0,92 cm | 2,76 cm | 7,68 cm
12 bits | 12288 | 3,68 cm | 11,06 cm | 30,72 cm
Nombre de bits pour générer la séquence | Taille de la séquence | Taille de la mire codée résultante |  | 
3 bits | 24 | 72 µm | 216 µm | 600 µm
6 bits | 192 | 1,15 mm | 1,7 mm | 4,8 mm
8 bits | 768 | 2,3 mm | 6,9 mm | 19,2 mm
10 bits | 3072 | 0,92 cm | 2,76 cm | 7,68 cm
12 bits | 12288 | 3,68 cm | 11,06 cm | 30,72 cm
Séquence codée à registre de decalage :
Conservation d’une forte densité de points
Repérage absolu en translation
Repérage angulaire absolu sur
Robustesse de l’encodage
9 points
5 points codants
9 points
3 présent
1 absent
2 x
2 y
1 xy

## Slide 19
Décodage robuste et absolu de la position
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
*e_
Mire périodique encodée acquise
Sélection des pixels dont la phase est proche de 0
Sélection des pixels dont la phase est proche de
Sélection des pixels dont la phase est proche de ±𝝅
Seuillage adaptatif pour la détection robuste de la présence – absence des points
Vue RGB des trois sous figures précédentes
Mire périodique encodée acquise
Sélection des pixels dont la phase est proche de 0
Seuillage adaptatif pour la détection robuste de la présence – absence des points
Vue RGB des trois sous figures précédentes
Imagette de phase
Seuillage effectué avec
(e)
Notes: Echelle pixellique vers echelle en ordre de frange
Rassembler l’information pertinente des points (relati
Détection de la presence / absence des points

## Slide 20
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 21
Résolution atteinte (1/2)
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Dispositif experimental utilisé
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent, G. J. (2020). Sensing one nanometer over ten centimeters: A microencoded target for visual in-plane position measurement. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 25(3), 1193-1201.
Axe | Résolution | Plage de mesure
 | nm | 11.6 cm
 | nm | 11.6 cm
 | μrad. | rad.
Axe | Résolution | Plage de mesure
 |  | 11.6 cm
 |  | 11.6 cm

## Slide 22
Résolution atteinte (2/2)
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent,G. J. Pose Measurement at Small Scale by Spectral Analysis of Periodic Patterns. International Journal of Computer Vision, soumis en Avril 2021
Axe | Résolution | Plage de mesure
 | nm | 11.6 cm
 | nm | 11.6 cm
 | mm | 
 | μrad. | rad.
 | μrad. | rad.
 | μrad. | rad.
Axe | Résolution | Plage de mesure
 |  | 11.6 cm
 |  | 11.6 cm

## Slide 23
Essais de robustesse à la dégradation des images acquises
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Éclairage variable
Defocus
Bruit dans l’image
Occultation
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent, G. J. (2020). Robust phase-based decoding for absolute (X, Y, Θ) positioning by vision. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 70, 1-12.
Vitesse defocus en x2
Mettre 3 figures pour les esais de robustesse
Garder les vidéos pour la fin de la presentation  pour les questions

## Slide 24
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 25
Développement d’une bibliothèque logicielle polyvalente
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Génération de mires
Simulations
Fabrication
Mesure de pose
2D
3D
Multi langages
C++
Python
Matlab
Tests unitaires
https://projects.femto-st.fr/vernier/en
André, A. N., Sandoz, P., & Laurent, G. J., Logiciel Vernier Library déposé à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), identifiant IDDN.FR.001.510013.000.S.P.2020.000.41100, Dec. 2020
Outils mis en oeuvre
Fonctionnalités
Types de mires polyvalents

## Slide 26
Développement d’une bibliothèque logicielle polyvalente
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
https://projects.femto-st.fr/vernier/en
André, A. N., Sandoz, P., & Laurent, G. J., Logiciel Vernier Library déposé à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), identifiant IDDN.FR.001.510013.000.S.P.2020.000.41100, Dec. 2020
Photo du site internet + performances
Video plutôt qu’image fixe
Qu’est ce qui est dispo sur le site

## Slide 27
Application à l’étalonnage de microrobots
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Mesurer la justesse d’un robot 6DDL sériel
Erreur cumulative sur chacun des axes
Mesurer la position directement sur l’effecteur

## Slide 28
Étalonnage de microrobots à articulations souples
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Benjamin Mauzé
Thèse soutenue le 11/01/21
Encadré par G. Laurent, R. Dahmouche et C. Clévy
Mesurer la justesse d’un robot à articulations souples
Difficulté de mettre des capteurs physiques
Mesurer la position directement sur la plateforme centrale
Résolution en translation de 8.2 nm en rotation de 2.6 μrad.
Mesurer la justesse d’un robot à articulations souples
Difficulté de mettre des capteurs physiques
Mesurer la position directement sur la plateforme centrale
Résolution en translation de 3.41 μm et en rotation de 14.3 μrad.
Mauzé, B., Dahmouche, R., Laurent, G. J., André, A. N., Rougeot, P., Sandoz, P., & Clévy, C. (2020). Nanometer precision with a planar parallel continuum robot. IEEE Robotics and Automation Letters, 5(3), 3806-3813.
7 lieux de mesure :
6 qrcodes + 1 megarena
Pour ce cas applicatif besoin de :
plage resolution pas de solution
Megarena 9 microns
Multi echelle
3DDL
absence de solution alternative
Megarena 140 microns  Côté declinable a différentes échelles (micro à macro)

## Slide 29
Caractériser des fibres naturelles en compression
Pas de capteur assez précis existants
Mesure force – déplacement à l’aide de mires QR Codes
Mesure duale force – déplacement sur fibre végétale
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Jason Govilas
En thèse depuis oct. 2019
Encadré par V. Placet, C. Clévy et J. Beaugrand
André, A. N., Lehmann, 0., Govilas, J., Laurent, G. J., Saa-dana, H., Sandoz, P., Gauthier, V., Lefevre, A., Bolopion, A., Agnus, J.,Placet, V., & Clévy, C. Robotic Micro-Assembly of Fluidic Chips and Single Fiber Compression Test Based-on XYΘ Visual Measurement with High-Precision Fiducial Markers. IEEE Transactions onAutomation Science and Engineering, soumis en juillet 2021
Image du capteur (plutôt en haut à gauche)
Video des qr codes
Vue fibre compression
10

## Slide 30
Micro-assemblage de puces micro-fluidiques
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
André, A. N., Lehmann, 0., Govilas, J., Laurent, G. J., Saa-dana, H., Sandoz, P., Gauthier, V., Lefevre, A., Bolopion, A., Agnus, J.,Placet, V., & Clévy, C. Robotic Micro-Assembly of Fluidic Chips and Single Fiber Compression Test Based-on XYΘ Visual Measurement with High-Precision Fiducial Markers. IEEE Transactions onAutomation Science and Engineering, soumis en juillet 2021
Olivier Lehmann
Ingénieur de recherche
Assemblage de micro puces fluidiques
Impossibilité de mettre des capteurs sur les plaques en verre
Asservissement visuel à grande résolution
Assemblage résolu à 50 nm
Rajouter image de puces fluidique + mires

## Slide 31
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 32
Conclusions
Introduction
État de l’art
Conclusions
Performances
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Mesure de pose 3D
Analyse spectrale des mires
Résolution nanométrique en
Résolution nanométrique en 𝒙𝒚
Résolution 4 μrad. en 120 μrad. en
Résolution 4 μrad. en 𝜶 120 μrad. en 𝜷𝜸
Mesure de pose 3D
Analyse spectrale des mires
Extension à une plage centimétrique
Encodage de la mire
Plage de 10x10 cm²
Plage variable selon taille du code
Robustesse aux conditions d’imagerie défavorables
Segmentation en imagette de phase
Flou, bruit, occultation, éclairage
Applications à la microrobotique
Création du logiciel Vernier
Méthode polyvalente
Diversité des mires pour couvrir plusieurs cas applicatifs
Résolution 120 μrad. en
Pas de mesure en
Applications aux cas macroscopiques

## Slide 33
Merci pour votre attention
Si vous avez des questions n’hésitez pas !

## Slide 34
Bilan des publications
Revues internationals à comité de lecture
Conférences internationals avec comité de lecture et edition des actes
Parus
Soumis
Parus
Soumis

## Slide 35
Introduction
Étude des dérivées successives de la phase
État de l’art
Conclusions
Performances
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Lever l’ambiguïté sur les angles et
Dérivée seconde du plan de phase signe de l’angle hors-plan

## Slide 36
Introduction
Perspectives : Vers des mires non planaires
État de l’art
Conclusions
Performances
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 37
Introduction
Perspectives : la microscopie à holographie numérique
État de l’art
Conclusions
Performances
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Utilise une source cohérente
Rayon principal séparé en deux
Référence
Objet
Figure d’interférence, hologramme
Mesure de l’intensité et de la phase du rayon éclairant l’objet
Résolution nanométrique en
du microradian en
Mesure interférentielle

## Slide 38
Introduction
Perspectives : la microscopie à holographie numérique
État de l’art
Conclusions
Performances
Mesure de pose par mires périodiques
Applications