## Slide 1
Mesure de pose micro-échelle par vision à l’aide de mires périodiques codées : applications à la microrobotique
Antoine ANDRÉ
Séminaire MIS
23 septembre 2021

## Slide 2
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Mesure de pose avec des mires périodiques
III. Performances et validation expérimentale
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 3
Introduction
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Microrobotique
Assemblage
Caractérisation
Contrôle
Diller, E., & Sitti, M. (2014)
Till, J., & Rucker, D. C. (2017)
Mesure par vision
Sans contact
Mesure sur zone d’intérêt
Applicable dans des milieux très contraints

## Slide 4
De l’échelle macroscopique à l’échelle microscopique
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Distances de travail très courtes (5 cm)
Focales très longues (200 mm)
Champ de vision réduit
Profondeur de champ très courte (10 μm)
Faible contraste et piqué
Difficultés d’illumination de la scène
Projection orthographique

## Slide 5
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 6
Aperçu des méthodes de mesure de position en microscopie
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Résolution
1 px
0.1 px
0.01 px
0.001 px
0.5 px
Détection pixélique de contours
Intercorrelation
Mesure de phase
Chen, Z. H., & Huang, P. S. (2016)
Acher, O., & Nguyen, T. L. (2019)
Shang, W., Lu, H., Wan, W., Fukuda, T., & Shen, Y. (2016)
Avci, E., Nguyen, C. N., Ohara, K., Kojima, M., Mae, Y., & Arai, T. (2013)
Liu, J., Gong, Z., Tang, K., Lu, Z., & Sun, Y. (2013)
Bomarito, G. F., Hochhalter, J. D., Ruggles, T. J., & Cannon, A. H. (2017)
Zhao, C., Cheung, C. F., & Liu, M. (2019)
Notes: Chen, Z. H., & Huang, P. S. (2016). A vision-based method for planar position measurement. Measurement Science and Technology, 27(12), 125018.
Acher, O., & Nguyen, T. L. (2019, June). Turning a machine vision camera into a high precision position and angle encoder: NanoGPS-OxyO. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection XI (Vol. 11056, p. 110562O). International Society for Optics and Photonics.
Shang, W., Lu, H., Wan, W., Fukuda, T., & Shen, Y. (2016). Vision-based nano robotic system for high-throughput non-embedded cell cutting. Scientific reports, 6(1), 1-14.
Zhao, C., Cheung, C. F., & Liu, M. (2019). Nanoscale measurement with pattern recognition of an ultra-precision diamond machined polar microstructure. Precision Engineering, 56, 156-163.
Avci, E., Nguyen, C. N., Ohara, K., Kojima, M., Mae, Y., & Arai, T. (2013, May). Towards high-speed automated micromanipulation. In 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation (pp. 1718-1723). IEEE.
Liu, J., Gong, Z., Tang, K., Lu, Z., & Sun, Y. (2013, May). Locating end-effector tips in automated micromanipulation. In 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation (pp. 1724-1729). IEEE.
Bomarito, G. F., Hochhalter, J. D., Ruggles, T. J., & Cannon, A. H. (2017). Increasing accuracy and precision of digital image correlation through pattern optimization. Optics and Lasers in Engineering, 91, 73-85.

## Slide 7
Marqueurs périodiques et mesure de phase
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Moiré
Mires périodiques
Mires Vernier
Résolution 3 nm, plage de 2x2 cm²
Résolution 10 nm, plage de 1x1 cm²
Résolution 0.5 nm, plage de 221 μm
Résolution 42 nm, plage de 10 μm
Résolution 0.5 nm, plage de 10 μm
Résolution 15 nm, plage de 25x25 mm²
Kim, J. A., Kim, J. W., Kang, C. S., & Jin, J. (2018)
Zea, J. A. G., Sandoz, P., & Robert, L. (2009)
Chen, Z. H., & Huang, P. S. (2016)
Yamahata, C., Sarajlic, E., Krijnen, G. J., & Gijs, M. A. (2010)
Sugiura, H., Sakuma, S., Kaneko, M., & Arai, F. (2015)
Guelpa, V., Laurent, G. J., Sandoz, P., Zea, J. G., & Clévy, C. (2014)
Notes: Kim, J. A., Kim, J. W., Kang, C. S., & Jin, J. (2018). Note: An absolute XY-Θ position sensor using a two-dimensional phase-encoded binary scale. Review of Scientific Instruments, 89(4), 046105.
Zea, J. A. G., Sandoz, P., & Robert, L. (2009, September). Position encryption of extended surfaces for subpixel localization of small-sized fields of observation. In 2009 International Symposium on Optomechatronic Technologies (pp. 22-27). IEEE.
Chen, Z. H., & Huang, P. S. (2016). A vision-based method for planar position measurement. Measurement Science and Technology, 27(12), 125018.
Guelpa, V., Laurent, G. J., Sandoz, P., Zea, J. G., & Clévy, C. (2014). Subpixelic measurement of large 1D displacements: Principle, processing algorithms, performances and software. Sensors, 14(3), 5056-5073.
Yamahata, C., Sarajlic, E., Krijnen, G. J., & Gijs, M. A. (2010). Subnanometer translation of microelectromechanical systems measured by discrete Fourier analysis of CCD images. Journal of Microelectromechanical Systems, 19(5), 1273-1275.
Sugiura, H., Sakuma, S., Kaneko, M., & Arai, F. (2015). On-chip method to measure mechanical characteristics of a single cell by using moiré fringe. Micromachines, 6(6), 660-673.

## Slide 8
Mesure de pose 3D
Robustesse aux conditions d’imagerie défavorables
Applications à la microrobotique
Extension à une plage centimétrique
𝑥𝑦𝛼
Occultation, bruit, éclairage etc…
1 période
Occultation, bruit, éclairage etc…
1 période
Choix d’étude et nouvelles problématiques
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Verrous scientifiques
Faible plage de mesure
Faible robustesse en microscopie
Mesure planaire seulement
Mesure de pose par mires périodiques

## Slide 9
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 10
Propriété des mires périodiques 1D
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Transformée de Fourier
Spatial
Freq.
Filtrage gaussien du pic fréquentiel
Transformée de Fourier inverse
Spatial
Angle de la transformée de Fourier inverse
Déroulage de la phase
Spatial
Régression linéaire

## Slide 11
Propriété des mires périodiques 2D
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
4 pics de Dirac principaux :
Signal échantillonné : filtrage 2D et régression linéaire sur plan de phase
6 informations indépendantes

## Slide 12
Mesure de pose 3D d’une mire 2D
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Modèle de projection orthographique utilisé :
avec
Et

## Slide 13
Mesure de pose 3D d’une mire 2D
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
En projetant les points définissant le repère orthonormé de la mire :
et
On obtient :
s’obtient de l’équation
Donnant une equation du second ordre
Qui s’écrit
2 groupes de 4 jeux de solutions
4 jeux de solutions
Mesure directe dans le spectre
Ambiguïté inhérente à la projection orthographique

## Slide 14
Mesure de pose robuste de mires périodiques encodées
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Nombre de bits pour générer la séquence | Taille de la séquence | Taille de la mire codée résultante |  | 
3 bits | 24 | 72 µm | 216 µm | 600 µm
6 bits | 192 | 1,15 mm | 1,7 mm | 4,8 mm
8 bits | 768 | 2,3 mm | 6,9 mm | 19,2 mm
10 bits | 3072 | 0,92 cm | 2,76 cm | 7,68 cm
12 bits | 12288 | 3,68 cm | 11,06 cm | 30,72 cm
Nombre de bits pour générer la séquence | Taille de la séquence | Taille de la mire codée résultante |  | 
3 bits | 24 | 72 µm | 216 µm | 600 µm
6 bits | 192 | 1,15 mm | 1,7 mm | 4,8 mm
8 bits | 768 | 2,3 mm | 6,9 mm | 19,2 mm
10 bits | 3072 | 0,92 cm | 2,76 cm | 7,68 cm
12 bits | 12288 | 3,68 cm | 11,06 cm | 30,72 cm
Séquence codée à registre de decalage :
Conservation d’une forte densité de points
Repérage absolu en translation
Repérage angulaire absolu sur
Robustesse de l’encodage

## Slide 15
Mesure de pose robuste de mires périodiques encodées
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Mire périodique encodée acquise
Sélection des pixels dont la phase est proche de 0
Sélection des pixels dont la phase est proche de
Sélection des pixels dont la phase est proche de ±𝝅
Seuillage adaptatif par accumulation de pixels conditionnés par leur phase
Vue RGB des trois sous figures précédentes
Mire périodique encodée acquise
Sélection des pixels dont la phase est proche de 0
Seuillage adaptatif par accumulation de pixels conditionnés par leur phase
Vue RGB des trois sous figures précédentes
Imagette de phase
Seuillage effectué avec

## Slide 16
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 17
Essais de résolution atteignable
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Axe | Résolution | Justesse
 | nm | 1.15%
 | nm | -
 | μrad. | 0.0004%
Axe | Résolution | Justesse
 |  | 1.15%
 |  | -
 |  | 0.0004%
Dispositif experimental utilisé
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent, G. J. (2020). Sensing one nanometer over ten centimeters: A microencoded target for visual in-plane position measurement. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 25(3), 1193-1201.

## Slide 18
Essais de résolution atteignable
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Axe | Résolution | Justesse
 | nm | 1.15%
 | nm | -
 | mm | -
 | μrad. | 0.0004%
 | μrad. | 0.35%
 | μrad. | -
Axe | Résolution | Justesse
 |  | 1.15%
 |  | -
 |  | -
 |  | 0.0004%
 |  | 0.35%
 |  | -
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent,G. J. Pose Measurement at Small Scale by Spectral Analysis of Periodic Patterns. International Journal of Computer Vision, soumis en Avril 2021

## Slide 19
Essais de robustesse à la dégradation des images acquises
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Éclairage variable
Defocus
Bruit dans l’image
Occultation
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent, G. J. (2020). Robust phase-based decoding for absolute (X, Y, Θ) positioning by vision. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 70, 1-12.

## Slide 20
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 21
Développement d’une bibliothèque logicielle polyvalente
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Génération de mires
Simulations
Fabrication
Mesure de pose
2D
3D
Multi langages
C++
Python
Matlab
Tests unitaires
Polyvalence
Périodiques
Megarena
QR Codes
Bitmap
https://projects.femto-st.fr/vernier/en
André, A. N., Sandoz, P., & Laurent, G. J., Logiciel Vernier Library déposé à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), identifiant IDDN.FR.001.510013.000.S.P.2020.000.41100, Dec. 2020

## Slide 22
Application à l’étalonnage de microrobots
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Mesurer la justesse d’un robot 6DDL sériel
Erreur cumulative sur chacun des axes
Mesurer la position directement sur l’effecteur

## Slide 23
Application à l’étalonnage de microrobots
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Benjamin Mauzé
Thèse soutenue le 11/01/21
Encadré par G. Laurent, R. Dahmouche et C. Clévy
Mesurer la justesse d’un robot à articulations souples
Difficulté de mettre des capteurs physiques
Mesurer la position directement sur la plateforme centrale
Résolution en translation de 8.2 nm en rotation de 2.6 μrad.
Mesurer la justesse d’un robot à articulations souples
Difficulté de mettre des capteurs physiques
Mesurer la position directement sur la plateforme centrale
Résolution en translation de 3.41 μm et en rotation de 14.3 μrad.
Mauzé, B., Dahmouche, R., Laurent, G. J., André, A. N., Rougeot, P., Sandoz, P., & Clévy, C. (2020). Nanometer precision with a planar parallel continuum robot. IEEE Robotics and Automation Letters, 5(3), 3806-3813.

## Slide 24
Caractériser des fibres naturelles en compression
Pas de capteur assez précis existants
Mesure force – déplacement à l’aide de mires QR Codes
Application à la mesure de force
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Jason Govilas
En thèse depuis oct. 2019
Encadré par V. Placet, C. Clévy et J. Beaugrand
André, A. N., Lehmann, 0., Govilas, J., Laurent, G. J., Saa-dana, H., Sandoz, P., Gauthier, V., Lefevre, A., Bolopion, A., Agnus, J.,Placet, V., & Clévy, C. Robotic Micro-Assembly of Fluidic Chips and Single Fiber Compression Test Based-on XYΘ Visual Measurement with High-Precision Fiducial Markers. IEEE Transactions onAutomation Science and Engineering, soumis en juillet 2021

## Slide 25
Application aux tâches de micro-assemblage
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
André, A. N., Lehmann, 0., Govilas, J., Laurent, G. J., Saa-dana, H., Sandoz, P., Gauthier, V., Lefevre, A., Bolopion, A., Agnus, J.,Placet, V., & Clévy, C. Robotic Micro-Assembly of Fluidic Chips and Single Fiber Compression Test Based-on XYΘ Visual Measurement with High-Precision Fiducial Markers. IEEE Transactions onAutomation Science and Engineering, soumis en juillet 2021
Olivier Lehmann
Ingénieur de recherche
Assemblage de micro puces fluidiques
Impossibilité de mettre des capteurs sur les plaques en verre
Asservissement visuel à grande résolution
Assemblage résolu à 50 nm

## Slide 26
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 27
Conclusions
Introduction
État de l’art
Conclusions
Performances
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Mesure de pose 3D
Analyse spectrale des mires
Résolution nanométrique en
Résolution nanométrique en 𝒙𝒚
Résolution 4 μrad. en 120 μrad. en
Résolution 4 μrad. en 𝜶 120 μrad. en 𝜷𝜸
Mesure de pose 3D
Analyse spectrale des mires
Extension à une plage centimétrique
Encodage de la mire
Plage de 10x10 cm²
Plage variable selon taille du code
Robustesse aux conditions d’imagerie défavorables
Segmentation en imagette de phase
Flou, bruit, occultation, éclairage
Applications à la microrobotique
Création du logiciel Vernier
Méthode polyvalente
Diversité des mires pour couvrir plusieurs cas applicatifs
Résolution 120 μrad. en
Pas de mesure en
Applications aux cas macroscopiques

## Slide 28
Merci pour votre attention
Si vous avez des questions n’hésitez pas !

## Slide 29
Introduction
Étude des dérivées successives de la phase
État de l’art
Conclusions
Performances
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Lever l’ambiguïté sur les angles et
Dérivée seconde du plan de phase signe de l’angle hors-plan

## Slide 30
Introduction
Perspectives : Vers des mires non planaires
État de l’art
Conclusions
Performances
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 31
Introduction
Perspectives : la microscopie à holographie numérique
État de l’art
Conclusions
Performances
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Utilise une source cohérente
Rayon principal séparé en deux
Référence
Objet
Figure d’interférence, hologramme
Mesure de l’intensité et de la phase du rayon éclairant l’objet
Résolution nanométrique en
du microradian en

## Slide 32
Introduction
Perspectives : la microscopie à holographie numérique
État de l’art
Conclusions
Performances
Mesure de pose par mires périodiques
Applications